竞争性磋商采购文件

项目名称： 医疗设备

采 购 人：玉环市人民医院

2020年11月16日

# 第一章  竞争性磋商公告（非政府采购项目）

玉环市人民医院就医疗设备采购项目进行竞争性磋商，邀请合格供应商参加磋商。

- 项目名称：医疗设备采购

二、采购组织类型：自行组织采购

三、采购方式：竞争性磋商

四、项目概况及数量：

| 序号 | 单位名称 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 玉环市人民医院 | 方舱CT | 1 | 2600000 | 2600000 |
| 标段2 | 玉环市人民医院 | 荧光PCR仪 | 1 | 500000 | 500000 |

六、供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）截止投标之日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体投标

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

七、供应商报名要求

1、请将报名登记表（公告下方自行下载）扫描件、营业执照副本扫描件、法人授权委托书扫描件、被授权人身份证扫描件发送至672775341@qq.com。

2、采购机构将拒绝接受非报名供应商参与谈判。

八、报名时间及方式

1.报名时间：2020年11月17日至2020年11月18日17:00止

九、磋商文件递交截止时间与地点

供应商应于2020年11月19日下午14:30时整前将磋商文件密封送交到玉环市人民医院门诊楼3楼1号会议室，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效磋商响应文件处理）

▲注：如投标文件寄送到我院的，该投标文件中的报价文件为最终报价不予进行二次报价。

十、联系方式：

采购人名称：玉环市人民医院

联系人： 林科长   蔡科长  0576-87236020

玉环市人民医院

2020年11月17日

前附表

| 磋商须知条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：玉环市人民医院 联系人： 林科长、蔡科长 电 话：0576-87236020 |
| 2 | 响应文件有效期 | 自磋商截止时间起90天 |
| 3 | 响应文件装订要求 | 响应文件装订成册成一册，建议采用胶装（粘贴方式装订），不采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4 | 响应文件份数 | 提供一式叁份，正本一份，副本两份 |
| 5 | 签字或盖章要求 | 响应文件按“响应文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
| 6 | 截止时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 7 | 响应文件提交地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 8 | 截止时间和地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 9 | 其他 | 请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |

# 第二章  采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | CT | 1套 | 合同签订后5天内 | 玉环市人民医院 |
| 标段2 | 荧光PCR仪 | 1套 |  |  |
| 投标人可对上述一个或多个标段进行投标。 |  |  |  |  |
| 3 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 4 | 供应商须提供的其他资料 |  |  |  |

标段1：CT

招标技术要求

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备名称及数量：CT装置/壹套、CT配套方舱/壹套 |
| 二 | 设备用途：适用于临床全身CT扫描检查及诊断的应用； |
| 三 | 设备型号：投标人说明，提供最新机型和最新的硬件、软件版本 |
| 四 | 主要用途及要求： |
| 五 | 计算机断层扫描仪主机/壹套 |
| 1 | 机架系统 |
| 1.1 | 机架孔径：≥700mm |
| 1.2 | 机架可倾斜角度：≥±30° |
| 1.3 | 探测器类型：稀土陶瓷探测器 |
| *1.4 | 具备隔室摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作 |
| 1.5 | 快捷摆位，技师可在操作台一键将检查床调整到预设高度与床面位置 |
| 1.6 | 人工智能摆位功能, 人工智能根据扫描要求和病人位置自动设置床高及床面位置 |
| 1.7 | 人工智能扫描方案，根据患者的定位像自动设定扫描起止位置、角度和FOV |
| 1.8 | 探测器排列数：≥32 排 |
| 1.9 | 探测器 Z 轴最小尺寸：≤0.625mm |
| 1.10 | 探测器 Z 轴总宽度≥20mm |
| 1.11 | 每排探测器物理个数：≥720个 |
| 1.12 | 数据采样率≥4800/圈 |
| 1.13 | 探测器单元总数：≥19000个 |
| 1.14 | 三维激光定位系统：具备 |
| 1.15 | 机架冷却方式：风冷 |
| 2 | 扫描参数 |
| 2.1 | 最快体部扫描速度（360度sec）：≤0.75s |
| 2.2 | 每圈扫描采集层面数：≥32层/360度（螺旋/轴扫） |
| 2.3 | 最大螺距系数：≥1.5 |
| 2.4 | 最薄扫描层厚≤0.625mm |
| 2.6 | 扫描视野：≥45cm |
| *2.7 | 图像扫描矩阵≥1024×1024 |
| 2.8 | 单次螺旋连续最长扫描时间≥100s |
| 2.9 | 单次螺旋扫描最大范围≥150cm |
| 2.12 | 扫描模式：轴扫、螺旋 |
| 2.13 | 自动螺旋：具备 |
| 2.14 | 10 毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准，提供实际临床图像：具备 |
| 3 | 球管及高压系统： |
| *3.1 | 球管阳极实际热容量≥3.5MHU |
| 3.2 | 球管阳极实际冷却率≥500KHU/min |
| 3.3 | 冷却方法：风冷 |
| 3.4 | 最大球管电压≥140KV |
| 3.5 | 最小球管电压≤70KV |
| 3.6 | 最大输出管电流大于等于300mA |
| 3.7 | 最小可调管电流≤10mA |
| 3.8 | 最小毫安调节范围≤1mA |
| 3.9 | 球管小焦点（IEC 60336/2005）：≤0.6 mm2 |
| 3.10 | 球管大焦点（IEC 60336/2005）：≤1.2 mm2 |
| 3.11 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥40kw |
| 4 | 扫描床： |
| 4.1 | 最大移动范围≥155cm |
| 4.3 | 最大垂直移床范围: ≥60-95cm |
| 4.5 | 最大纵向进床速度≥100mm/s |
| 4.7 | 扫描床最大载重量≥205Kg |
| 4.8 | 扫描床控制脚踏开关：具备 |
| 5 | 图像质量： |
| 5.1 | 空间分辨率（X,Y 轴) @0%MTF≥16.5LP/CM |
| 5.2 | Z 轴空间分辨率@0%MTF≥16.5 LP/CM |
| 5.3 | 密度分辨率≤3mm@0.3% |
| 5.4 | 各向同性空间分辨率≤0.3mm |
| 5.5 | 低剂量迭代降噪技术: |
| 6 | 主控制台计算机系统： |
| 6.1 | 原厂配套工作站一条 |
| 6.1 | 内存≥16G |
| 6.2 | 硬盘≥1T |
| 6.3 | 主频≥2.2GHz*4 |
| 6.4 | 一体化图像光盘存储 |
| 6.5 | 医学专用液晶超薄平面显示器≥19寸，分辨率：≥1280×1024 |
| 6.6 | 提供 Dicom3.0,所有传出及传入接口功能：具备 |
| 6.7 | 自动语音系统及双向语音传输：具备 |
| 6.13 | 同步并行图像处理功能：具备 |
| 6.14 | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能：具备 |
| 7 | 主要应用软件： |
| 7.1 | 线束硬化伪影校正软件 |
| 7.2 | 后颅窝图像优化技术 |
| 7.3 | 条状伪影消除 |
| 7.4 | 去金属伪影 |
| 7.5 | 图像减影功能 |
| 7.6 | CT 电影功能 |
| 7.7 | 低剂量扫描技术 |
| 7.8 | MPR/CPR/ SSD/MIP/VR |
| 7.9 | 模拟手术刀功能 |
| 7.10 | 三维（3D、SSD）软件 |
| 7.11 | 最大及最小密度投影(MIP, MinP) |
| 7.12 | 容积处理 |
| 7.13 | 三维 虚拟内镜 |
| 7.14 | 一键式去骨功能 |
| 7.15 | 容积漫游（VRT） |
| 7.16 | 三维肺气肿分析评估软件 |
| 六 | CT配套方舱/壹套 |
| 1 | 外接电源：380V |
| 2 | 箱体尺寸：≤9200×3200×2900mm |
| 3 | CT室四周、顶面、地面铅防护4mmpb |
| 4 | 4mmpb电动辐射防护平移门 |
| 5 | 4mmpb手动辐射防护平开门（控制室防护门） |
| 6 | 配4mmpb铅玻璃一块，尺寸：≥600×800 |
| 7 | CT的固定及预埋装置（机架固定预埋装置）：一套 |
| 8 | 全舱工作、提醒指示牌：一套 |
| 9 | 安装塑胶地板 |
| 10 | 机房内排气扇及防护百叶安装 |
| 11 | 控制室排气扇安装 |
| 12 | 控制室安装防盗门及门套 |
| 13 | 双向对讲系统：一套 |
| 14 | 机房消毒装置：紫外线或等离子消毒 |
| 15 | 插座、开关、照明系统：一套 |
| 16 | 配电箱：1套（含过载保护空气开关） |
| 17 | 操作工作台：≥1套 |
| 18 | 医生工作椅：≥ 2个 |
| 19 | 全箱体保温层一套：厚度≥ 35mm |
| 20 | 控制室1P及机房 2P 空调 |
| 21 | 报告工作站1套(DELL OptiPlex 7080 塔式 I5 8G 256固态 19寸以上显示器)，配专用显示器1台(巨峰C44W+) |
| 22 | 除湿机 除湿量≥40L/天 |
| 23 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |
| 24 | 中标方承担设备基建和电缆费用8.5万元 |
| 25 | 中标方承担DICOM接口（PACS接口）等费用以及报告系统（图文报告）的连接费用 |
| 26 | 中标方承担CT移机一次的相关费用 |
| 27 | 必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实提供响应标书的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效果。 |

商务要求

1.保质期

▲1.1.保修期：设备验收合格后免费保修期3年。

1.2.每年保质期内全年开机率≥95％，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.3.投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2.付款方式

2.1验收合格后，正常使用三个月支付合同总金额的90%，一年后付清余款。。

3.售后服务

3.1.在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。

3.2.投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

4.技术支持

4.1.中标商应提供免费软件升级

5.培训

5.1.卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

5.2.卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3.上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

6.安装调试

6.1.安装地点：玉环市人民医院指定地点

6.2.安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失

6.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4.安装过程中发生的费用由卖方负责。

6.5.投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中买方需配合的内容。

6.6. 随机资料：提供全套用于安装、操作、维护技术文件，提供主机、各功能部件的基本结构和使用说明书，维修保养说明书，提供软件操作手册，提供电子版说明书。

7.验收

7.1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

7.2.验收费用由产品投标人负担。

8.交货

▲8.1.交货期：合同签订后5天内（如不能按时交货，每延长7天交货期，将按合同总价的0.5%作为罚金，从付款中扣除）。

8.2.交货地点：玉环市人民医院指定地点

9.报价方式

9.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

标段2：荧光PCR仪

招标技术要求

| 序号 | 采购要求 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称：实时荧光定量PCR仪；注明原产地和机型 |  |
| 2. | 用途：临床标本病原体等实时荧光定量核酸扩增检测、临床相关分子生物学研究；具备DNA和mRNA检测功能 |  |
| 3. | 功能、技术参数及配置 |  |
| 3.1 | 主要技术指标 |  |
| 3.1.1 | 加热冷却方式：半导体板式 |  |
| *3.1.2 | 样品通量：单管、8联管均可；≥96孔板；无需适配器 |  |
| 3.1.3 | 反应体积：10-100ul |  |
| 3.1.4 | 控温精确度：≤±0.25℃ |  |
| 3.1.5 | 升降温速率：≥3.5℃/S |  |
| 3.1.6 | 温度均一性：≤±0.5℃ |  |
| 3.1.7 | 反应时间：≤2小时 |  |
| *3.1.8 | 温度范围：4℃-99℃ |  |
| 3.1.9 | 激发光源：卤钨灯，配备光源寿命时间监测及自我诊断程序 |  |
| 3.1.10 | 光学检测系统：CCD摄像机一次成像 |  |
| 3.1.11 | 检测灵敏度：≤10拷贝 |  |
| 3.1.12 | 线性范围：≥109 |  |
| 3.1.13 | 重复性：CV≤0.3% |  |
| 3.1.14 | 检测分辨率≥99.7%置信度下能有效分辨5000和10000模板拷贝数的差异 |  |
| *3.1.15 | 检测方式：实时动态检测，动态显示；加热模块及光学检测模块一体化设计，在整个实验过程中无需上下翻动光学检测模块，确保实验结果的稳定性 |  |
| *3.1.16 | 检测通道：≥5； |  |
| 3.1.17 | 荧光较正：自带荧光校正及颜色补偿功能 |  |
| 3.1.18 | 软件分析：有绝对定量和相对定量软件，含正版引物与探针设计软件；有自动和手工二种方式设置基线、阈值；可进行定性、绝对和相对定量、SNP和基因分型分析；具备融解曲线分析功能 |  |
| 3.2 | 试剂系统要求 |  |
| 3.2.1 | 试剂，耗材：完全开放；必须与目前市场主流PCR试剂盒相兼容，支持单管、8联管、96孔板 |  |
| 4 | 负责LIS系统软件的连接费用 |  |
| 5 | 提供全套设备所需的UPS，保障断电情况下设备能使用≥0.5小时 |  |

商务要求

1.保质期

▲1.1.保修期：设备验收合格后免费保修期1年。

1.2.每年保质期内全年开机率≥95％，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.3.投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2.付款方式

2.1. 验收合格后，正常使用三个月支付合同总金额的90%，一年后付清余款。。

3.售后服务

3.1.在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。

3.2.投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

4.技术支持

4.1.中标商应提供免费软件升级

5.培训

5.1.卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

5.2.卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3.上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

6.安装调试

6.1.安装地点：玉环市人民医院指定地点

6.2.安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失

6.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4.安装过程中发生的费用由卖方负责。

6.5.投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中买方需配合的内容。

6.6. 随机资料：提供全套用于安装、操作、维护技术文件，提供主机、各功能部件的基本结构和使用说明书，维修保养说明书，提供软件操作手册，提供电子版说明书。

7.验收

7.1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

7.2.验收费用由产品投标人负担。

8.交货

▲8.1.交货期：合同签订后5天内（如不能按时交货，每延长7天交货期，将按合同总价的0.5%作为罚金，从付款中扣除）。

8.2.交货地点：玉环市人民医院指定地点

9.报价方式

9.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

第三章  评分标准

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3.评分因素及分值范围

标段1：CT

1）商务技术分（70分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度：对应于招标文件技术指标的符合度，每一项参数不满足扣1分，每一项功能不满足扣2分，"*"的条款不满足招标要求，每项扣3分,扣完为止。 | 36 |
| 2 | 投标产品技术参数有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加1分，最多加3分 | 3 |
| 3 | 投标产品功能有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加2分，最多加6分 | 6 |
| 4 | 保修：超出的保修年限，每增加一年加2分，最多加6分 | 6 |
| 5 | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费。评委对维修成本给0-5分 | 5 |
| 6 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案0-2分； 售后服务机构备品备件储备情况0-2分； 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等0-2分。 | 6 |
| 7 | 市场占有率：评委以投标机型2017年1月1日起签订的医疗机构用户数量给分。 | 5 |
| 8 | 环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入节能产品目录清单得0.5分、投标产品主体列入环境标志产品目录清单得0.5分 | 1 |
| 9 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的给0.5-2分。 | 2 |

标段2：荧光PCR仪

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度：对应于招标文件技术指标的符合度，每一项参数不满足扣1分，每一项功能不满足扣2分，"*"的条款不满足招标要求，每项扣3分,扣完为止。 | 37 |
| 2 | 投标产品技术参数有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加1分，最多加3分 | 3 |
| 3 | 投标产品功能有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加2分，最多加6分 | 6 |
| 4 | 运行成本：消耗品或易耗品价格。根据消耗品或易耗品价格给0-5分。 | 5 |
| 5 | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费。评委对维修成本给0-5分 | 5 |
| 6 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案0-2分； 售后服务机构备品备件储备情况0-2分； 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等0-2分。 | 6 |
| 7 | 市场占有率：评委以投标机型2017年1月1日起签订的医疗机构用户数量给分。 | 5 |
| 8 | 环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入节能产品目录清单得0.5分、投标产品主体列入环境标志产品目录清单得0.5分 | 1 |
| 9 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的给0.5-2分。 | 2 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

# 第四章  采购合同

合同编号：

甲方（采购人）： 玉环市人民医院

乙方（供应商）：

甲乙双方根据招标编号:XXXXXXXX，项目名称:XXXXXXXX的公开招标结果，签署本合同。双方在平等互利，协商一致的基础上，就相关商品的购买达成以下条款，具体如下：

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 |  | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、配置要求详见附件清单。

2、以上合同总价已包含货物到达甲方验收合格并能正常使用所需的一切费用；包括但不限于货价、税费、包装费、运输保险费等。

二、货款支付

付款方式：货到验收合格并收到有效发票后，甲方在三个月内付清货款。

三、交货期及交货地点

1. 交货期：合同签订后X个月内。

2. 交货地点：玉环市人民医院指定地点。

四、质保期及质量保证

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计算）

2. 乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

3. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价，合议不成的由第三方鉴定。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

五、质量保证及售后服务

1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2. 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

3. 在质保期内，乙方接到甲方报修通知（电话传真等）后24小时内应上门维修。

报修电话：XXXXXXXX

六、验收及调试

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需及时验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，双方共同签字验收；验收费用由乙方负责。

设备安装验收前需提供以下材料：

产品合格证明，计量检定报告（计量设备）

产品说明书、简易操作规程、操作维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、维修密码等。

设备应有有授权资质的工程技术人员安装（附资质证明）。

安装人员须分别对临床使用人员进行操作使用培训和考核，对工程技术人员进行维修培训和考核。同时提供相应的培训考核资料。

常规设备安装调试及验收时间原则上不得超过七天。

进口设备、大型设备需提供报关单、商检单。

七、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

八、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

九、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十一、合同生效及其它

- 合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

- 招标文件（编号：XXXXXXXX）、投标文件、评标过程中形成的文字资料、询标纪要及相关承诺均作为本协议的组成部分，具有同等法律效力。

- 合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

- 3. 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

- 合同经甲乙双方签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同未尽事宜，双方友好协商解决，并遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

甲方（盖章）：玉环市人民医院             乙方（盖章）：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     开户行：

签字日期： 年  月  日                    开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

## 第五章  投标文件格式

## 封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

投标人：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

一、报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

二、技术商务文件

（1）资格证明文件：投标人营业执照副本复印件；

（2）投标函；

（3）供货清单；

（4）产品性能说明；

（5）技术规格偏离表；

（6）商务条款偏离表；

（7）投标机型2018年1月1日起（以合同签定时间为准）医疗机构用户名单；

（8）售后服务承诺书；

（9）法定代表人资格证明书；

（10）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（11）代理证明（或制造商出具的授权书）

（12）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

（13）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

（14）	投标机型的样本或彩页和原厂技术参数

（15）	投标人认为有必要提供的其它文件。

一、报价文件

1、开标一览表；

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 标项内容 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |  |  |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

| 选购件 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

二、技术商务文件

1、资格证明文件：投标人营业执照副本复印件

## 2、投标函格式

投标函

（招标人单位名称）：

（投标人全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件及招标人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本   份，副本   份。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c）与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 3、供货清单

供货清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《投标价格组成明细表》中投报。意同装箱清单。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

4、产品性能说明

## 5、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“招标技术要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“商务要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 7、投标机型2018年1月1日起（以合同签定时间为准）医疗机构用户名单

投标机型2018年1月1日起（以合同签定时间为准）医疗机构用户名单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 8、售后服务承诺书

## 9、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 10、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

投标人公章：

签署时间：   年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 11、代理证明（或制造商出具的授权书）

代理证明（或制造商出具的授权书）

附：制造商出具的授权书参考格式：

致：__       __（采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

贸易公司盖章：                     制造商盖章：

## 12、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

## 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

## （适用于按医疗器械管理的货物）；

## 13、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

## 14、投标机型的样本或彩页和原厂技术参数

## 15、	投标人认为有必要提供的其它文件。